| Счетчики газа «Геликон» Руководство по эксплуатации ИВК 725.017 РЭ |  |
| --- | --- |
| Зарегистрированы в Государственном реестре СИ РФ под № 69663-17. Интервал между поверками – 12 лет |

Настоящее руководство, объединенное с паспортом, является документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем технические характеристики счетчика газа «Геликон».

Изготовитель: ООО «ИВК-САЯНЫ», 249096, Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Гагарина, 24А

тел: +7 (495)215-28-22, http://www.sayany.ru, e-mail: root@sayany.ru, service@sayany.ru

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## Счетчик газа «Геликон» (далее счетчик) предназначен для измерений объема природного газа по ГОСТ 5542-2014 или газовой фазы сжиженного углеводородного газа по ГОСТ 20448-90 в газопроводах низкого давления (до 5 кПа).

## Принцип работы счетчика основан на измерениях частоты колебаний струйного автогенератора (САГ) пропорциональной расходу газа. Частота колебаний детектируется пьезоэлементом, генерирующим электрический сигнал с частотой, равной частоте колебаний САГ.  Сигнал формируется усилителем-формирователем и поступает на микропроцессорное устройство, которое вычисляет объем газа, прошедший через счетчик и формирует импульсы с нормированной ценой на выходе счетчика. Значение объема индицируется на жидкокристаллическом индикаторе (далее ЖКИ).

## Счетчики имеют исполнения

«G1.6», «G2.5», «G4», «G6», «G10» отличающиеся максимальным расходом измеряемого газа.

«тк», отличающееся наличием температурной коррекции.

«i», отличающееся наличием импульсного выхода.

«п» - пластиковый патрубок и «м» - металлический патрубок.

«h» и «c», отличающиеся диапазоном температур рабочей и окружающей среды.

«n» и «s», отличающееся расширенным динамическим диапазоном.

«1» и «1,5», отличающееся погрешностью измерений.

В зависимости от направления пространственного движения газа относительно индикатора счетчика патрубок может быть установлен в четырех положениях: «ВН» - сверху|вниз, «ЛП» - слева|направо, «ПЛ» - справа|налево, «НВ» - снизу|вверх (по умолчанию «ВН»).

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование характеристики | Ед | Значение характеристики |
| --- | --- | --- |
| Типоразмер |  | G 1,6 | G 2,5 | G 4,0 | G 6,0 | G 10 |
| Габаритные размеры, не более Высота Ширина Длина | мм | 76 78 120 | 76 85 140 | 76 85 140 | 76 85 140 | 76 85 140 |
| Масса, не более Исполнение «п» Исполнение «м» | кг | 0,3 0,35 | 0,35 0,6 | 0,35 0,6 | 0,35 0,6 | 0,35 0,6 |
| Максимальный расход, gmax | м3/ч | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 |
| Минимальный расход, gmin Исполнение «n» Исполнение «s» | м3/ч | 0,04 0,02 | 0,063 0,03 | 0,1 0,05 | 0,16 0,08 | 0,25 0,12 |
| Пределы основной относительной погрешности измерений объема: в диапазоне от gmin до 0.2 gmax в диапазоне от 0.2 gmax до gmax | % | Исполнение «1» | Исполнение «1,5» |
|  |  | ± 2,0 ± 1,0 | ± 3,0 ± 1,5 |

| Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение характеристики |
| --- | --- | --- |
| Дополнительная погрешность от изменения температуры газа (для исполнения без температурной коррекции), не более | % | 0,147*(Т-20) |
| Максимальное давление газа | кПа | 5 |
| Потеря давления на максимальном расходе, не более | кПа | 1,4 |
| Температура рабочей и окружающей среды исполнение «h» исполнение «с» | °C | -10 до +50 -40 до + 50 |
| Относительная влажность, не более | % | 95 при температуре +35 оС |
| Тип импульсного выхода Форма выходного сигнала Максимальный ток Максимальное значение напряжение | мА В | открытый коллектор меандр 0,9 3,7 |
| Вес импульса | м3/имп | 0,001 |
| Электрическое сопротивление корпуса счетчика (для исполнения «П»), не менее | МОм | 100 |
| Емкость счетного устройства | м3 | 99999,9999 |
| Цена единицы младшего разряда | м3 | 0.0001 |
| Питание – литиевый элемент 2/3АА напряжением | В | 3,6 |
| Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 |  | IP65 |
| Срок службы элемента питания, не менее | лет | 12+1 |

# МАРКИРОВКА

## На лицевой панели счетчика указаны:

| товарный знак предприятия-изготовителя; знак утверждения типа СИ; | максимальное рабочее давление; |
| --- | --- |

## На боковом шильдике счетчика указаны:

| тип и условное обозначение счетчика; заводской номер; дата следующей замены элемента питания дата выпуска; | степень защиты от внешних воздействий; минимальный и максимальный расходы; диапазон температур окружающей среды при эксплуатации |
| --- | --- |

## При покупке счетчика необходимо проверить:

| комплектность счетчика; наличие и целостность пломб; | отсутствие механических повреждений; наличие в паспорте отметки о продаже счетчика. |
| --- | --- |

# ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Монтаж, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание счетчика должна осуществлять организация, имеющая право на проведение данного вида работ.

## Все работы по монтажу и демонтажу счетчика должны проводиться при отсутствии газа в газопроводе.

## Счетчик не должен испытывать нагрузок от газопровода (изгиб, сжатие, растяжение, перекос, кручение, вибрация, несоосность газопроводов). При соединении патрубка счетчика с газопроводом нельзя допускать повреждение патрубка счетчика из-за чрезмерного усилия при закручивании соединительных гаек.

## Запрещается эксплуатация счётчика с видимыми механическими повреждениями;

## При монтаже счетчиков.

Перед монтажом счетчик должны быть осмотрен на отсутствие механических повреждений.

Соединения счетчика с трубопроводами должны быть затянуты и герметичны. Течи газа не допускается, что должно контролироваться, при необходимости, обмыливанием соединений.

Монтаж и установка счетчика должны производиться в соответствии с настоящим документом.

Не допускается проведение сварочных работ вблизи счетчика после его установки на трубопровод.

## При эксплуатации.

Контролируется герметичность соединений.

В процессе эксплуатации счетчик должен подвергаться внешнему осмотру не реже 1 раза в год.

К эксплуатации должны допускаться лица, изучившие настоящее руководство.

## При ремонте.

Не допускаются самостоятельная разборка счетчика и самостоятельное проведение ремонтных работ. Ремонт счетчика производится на заводе-изготовителе.

# ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ, МОНТАЖ

## Счетчик устанавливается на горизонтальном или вертикальном участке газопровода после газового крана (см. Рис.1) При установке счетчика над газовым оборудованием, имеющим открытое пламя (например, газовая плита), необходимо устанавливать его таким образом, чтобы исключить нагревание счетчика от открытого пламени более 50°С.

## Рис. 1

## Стрелка на патрубке счетчика должна совпадать с направлением движения газа в газопроводе. Трубопровод до установки счетчика должен быть очищен изнутри и не содержать окалины и твердых частиц, образовавшихся после проведения работ на трубопроводе.

## Наличия прямых участков до и после счетчика не требуется.

## Входной патрубок счетчика имеет накидную гайку G1/2 (для счетчиков G1,6) и G3/4 (для счетчиков G2,5, G4, G6, G10).

## Выходной патрубок счетчика имеет резьбу G1/2 (для счетчиков G1,6) и накидную гайку с резьбой G3/4 (для счетчиков G2,5, G4, G6, G10).

## Допускается переустанавливать измерительный блок относительно патрубка и менять пространственную ориентацию счетчика (Рмс.2), но после переустановки необходимо испытание счетчика на герметичность согласно методике поверки.

## При монтаже счетчика исполнения «П» (пластиковый патрубок) не требуется дополнительной диэлектрической вставки).

## Допускается присоединение счетчика к газовому оборудованию потребителя сертифицированным гибким шлангом.

## После установки блока измерительного на патрубок счетчика необходимо произвести опломбирование навесной пломбой либо разрушающейся наклейкой.

| ВН | ЛП | ПЛ | НВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Рис. 2 |

# РАБОТА

## Счетчик имеет жидкокристаллический индикатор (ЖКИ), на котором нарастающим итогом индицируется значение объема газа, прошедшего через счетчик.

## Допускается самоход счетчика, вызванный вибрацией (не более 0,002 м3 в сутки при отсутствии вибрации)

## ЖКИ имеет 9 разрядов и может индицировать максимальное число 999999.999. Цифры слева до точки показывают объем газа, прошедшего через счетчик, в метрах кубических.

## В правой части индикатора имеются точки, индицирующие доли единицы младшего разряда числа, отображаемого индикатором. Индикация долей младшего разряда производится следующим образом:

| Состояние индикации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | 0% | 25% | 50% | 75% |

## Во время эксплуатации необходимо избегать попадания грязи и горячего воздуха (более 50 ˚С) на счетчик; механических повреждений счетчика и нарушения пломб.

# ПОВЕРКА

## Поверку счетчиков проводят по осуществляется по документу МП -208-032-2017 "ГСИ. Счетчики газа «Геликон». Методика поверки", утвержденной ФГУП "ВНИИМС". Интервал между поверками – 12 лет.

# УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА

## Счетчики необходимо хранить в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с условиями хранения 3 по ГОСТ 15150. Воздух в помещении, в котором хранят счетчики, не должен содержать коррозионно-активных веществ.

## Транспортировка счетчиков должна осуществляться в крытом транспорте (закрытых машинах, железнодорожных вагонах) и соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150.

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Ко-во | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Счетчик газа «Геликон» | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации ИВК 725.017 РЭ | 1 |  |
| Методика поверки МП 208 –032-2017 | 1 | Поставляется по требованию заказчика |
| Комплект прокладок уплотнительных | 1 |  |

# СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

| Наименование | Обозначение | Материал патрубка | Имп. выход | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Счетчик газа «Геликон» |  |  |  |  |

соответствует техническим условиям ТУ 725.017-2017 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска 	________________________________		________________________________

М П                                   число, месяц, год			подпись, лица, ответственного за приемку

# СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКИ

Счетчик газа «ГЕЛИКОН» _____________зав. № __________________________ прошел первичную поверку и признан годным к эксплуатации.

Знак				дата поверки______________ дата следующей поверки_____________

поверки 			Поверитель ____________________________________

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

## Предприятие-изготовитель гарантирует в течение 36 месяцев с даты продажи, но не более 48 месяцев с даты изготовления безвозмездную замену или ремонт счетчика при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования, хранения, оговоренных в данном документе.

## Срок службы изделия, не менее 18 лет.

Дата продажи «____» ____________________ 20 ____ г.

(для розничной продажи)