| Теплосчетчик «КСТ-22 Комбик-В» ИВКА.407281.004-07 ПС Паспорт |  |
| --- | --- |
|  | Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений России № 25335-13 |  |

## Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики теплосчетчиков «КСТ-22 Комбик-В» (далее – теплосчетчик).

Изготовитель: ООО «ИВК-САЯНЫ», 249096, Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Гагарина, 24А

тел.: +7(495)215-28-22, http://www.sayany.ru, e-mail: root@sayany.ru, service@sayany.ru

## В документ включены краткое описание, требования по монтажу и эксплуатации. Более подробное описание теплосчетчиков приведено в "Теплосчетчик КСТ-22. Руководство по эксплуатации ИВКА.407281.004 РЭ", размещенном на сайте http://www.sayany.ru. При эксплуатации также необходимо руководствоваться эксплуатационной документацией на приборы, входящие в состав теплосчетчика.

# Общие сведения об изделии

## Теплосчетчик предназначен для измерений и регистрации теплоты (тепловой энергии), тепловой мощности, а также массы, расхода, температуры и давления теплоносителя в закрытых и открытых (только «Комбик-В РМД») водяных системах теплопотребления для технологических целей и учетно-расчетных операций.

## В состав теплосчетчика входят тепловычислитель «Комбик-В», преобразователь(ли) расхода, комплект термометров сопротивления.

## В качестве преобразователей расхода в составе теплосчетчиков применяются тахометрические преобразователи «СР». «СР» состоит из патрубка, измерительной капсулы и вычислительного блока. Основные узлы изготовлены из пластмассы (патрубок может быть изготовлен из латуни). Конструкция обеспечивает устойчивость к влиянию внешнего постоянного магнитного поля.

## В качестве термометров используются термометры ТП-500, комплекты термометров КТП-500.

## Теплосчетчик имеет климатическое исполнение УХЛ 4 в соответствии с ГОСТ 15150. По устойчивости к климатическим воздействиям относится к группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931 и рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 50 °С и относительной влажности не более 95 %.

## Теплосчетчик имеет степень защиты IP65 по ГОСТ 14254.

## Теплосчетчики имеют исполнения:

«Комбик – В РМД» имеющие радиоинтерфейс на частоте 433 МГц, 10 мВт (протокол РМД);

«Комбик - В-i» - имеет импульсный выход кВт*ч/имп (открытый коллектор).

## Теплосчетчик измеряет и индицирует на жидкокристаллическом индикаторе:

| количество тепловой энергии Q, ГДж (Гкал) | тепловую мощность, ГДж/ч (Гкал/ч); |
| --- | --- |
| массы теплоносителя G1, G2, т; | массовые расходы теплоносителя, g1, g2, т/ч |
| температуры Т1, T2, ºС; | объемы теплоносителя, V1, V2, V3, м3 |
| разность температур, Т1–Т2, ºС; |  |

## Дополнительно теплосчетчик индицирует текущую дату, время, время штатной работы, код состояния, напряжение элемента питания, исполнение теплосчетчика, цены импульсов каналов, значение температуры холодной воды, заводской номер теплосчетчика.

## Глубина регистрации в архиве часовых, суточных и месячных значений величин приведена в таблице.

| Исполнение теплосчетчика | Глубина регистрации |
| --- | --- |
|  | часовых значений, суток | суточных значений, месяцев | месячных значений, лет |
| КСТ-22: Прима РМД, Дуэт РМД, Комбик РМД | 60 | 6 | 3 |

## Питание тепловычислителя и преобразователей расхода СР осуществляется от встроенного литиевого элемента напряжением 2,8 - 3,65 В со сроком службы не менее 5 лет.

# Основные технические данные и характеристики

## Основные технические характеристики

| Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение характеристики |
| --- | --- | --- |
| Диаметр условного прохода преобразователей СР | мм | 15 | 20 |
| Класс точности |  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Порог чувствительности | м3/ч | 0,008 | 0,008 | 0,015 | 0,015 |
| Минимальный расход при горизонт. монтаже, gмин | м3/ч | 0,016 | 0,03 | 0,025 | 0,05 |
| Минимальный расход при вертикальном монтаже, gмин | м3/ч | 0,016 | 0,06 | 0,025 | 0,1 |
| Переходной расход, gt | м3/ч | 0,06 | 0,12 | 0,10 | 0,20 |
| Номинальный расход, gn | м3/ч | 1,5 | 2,5 |
| Максимальный расход, gмакс | м3/ч | 3,0 | 5,0 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема |  |  |
| в диапазоне от gt до gмакс; | % | ± 1 | ± 2 | ± 1 | ± 2 |
| в диапазоне от gмин до gt | % | ± 3 | ± 5 | ± 3 | ± 5 |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерений температуры, при комплектации |
| ТП-500-ИВК класса В | оС | ((0,45+0,005(T) |
| ТП-500-ИВК класса А | оС | ( (0,3+0,002(T) |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерений разности температур, при комплектации |
| КТП-500-ИВК класса В | °С | ±(0,15+0,007((T) |
| КТП-500-ИВК класса А | °С | ±(0,11+0,004((T) |
| Максимальная температура теплоносителя (вода) | °С | 95; 150 |
| Максимальное давление теплоносителя | МПа | 1,6 |
| Цена импульса | кВт*ч/имп | 0,01 |
| Выходной сигнал Максимальное напряжение на открытом коллекторе Максимальный ток | В мА | открытый коллектор 24 20 |

## Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений тепловой энергии:

| Диапазон измерений разности температур | А3п, А3о, А3с | А2 |
| --- | --- | --- |
|  | (g = 1 % | (g = 2 % | 0 ( g2/g1 ( 1 (T ( 0,33(T1 | 0 ( g2/g1 ( 0,7 (T ( 0,05(T1 |
|  | Класс комплекта термометров |  |  |
|  | А | В | А | В |  |  |
| при 3 °С < (Т < 10 °С | ± 5 % | ± 7 % | ± 6 % | ± 8 % | ± 4 % | ± 4 % |
| при 10 °С < (Т < 20 °С | ± 2,5 % | ± 3,5 % | ± 3,5 % | ± 4,5 % |  |  |
| при (Т > 20 °С | ± 2 % | ± 2,5 % | ± 2,5 % | ± 3,5 % |  |  |
| где (g – погрешность измерения массы теплоносителя; g2/g1 – отношение масс теплоносителя; (Т – разность температур теплоносителя (Т1 – Т2), °С. |

## Пределы допускаемой относительной погрешности измерения времени: ± 0,01 %.

| Длина линий связи между тепловычислителем и преобразователями расхода термометрами сопротивления при двухпроводной схеме | м м | 100 25 |
| --- | --- | --- |

# Работа с изделием

## Основные элементы тепловычислителя изображены на рис. 4.1, габаритные размеры – на рис. 4.2.

| рис. 4.1 | рис. 4.2 |
| --- | --- |

## Описание устройства преобразователей расхода СР приведены в их паспорте.

| Габаритные и присоединительные размеры – в соответствии с рис. и табл. табл. 3.1 Ду 15 20 D G3/4 G1 Dm G1/2 G3/4 L 80 105 Lm 140 200 H 98 98 Измерения тепловой энергии у потребителя |
| --- |
| рис. Закрытые системы отопления Версия А3п. | рис. Закрытые системы отопления Версия А3о. |
| рис. Открытые системы отопления, системы цирк. ГВС Версия А2. (только для «КСТ-22 Комбик-В/м РМД») | рис. Системы тупикового ГВС Версия А3С. |

## Место монтажа тепловычислителя следует выбирать таким образом, чтобы в непосредственной близи от него не находились массивные металлические тела, способные экранировать радиосигнал при чтении данных.

## Подключение преобразователей к входным клеммам тепловычислителя проводят в следующей последовательности:

отжав защелки крышки, снять крышку вычислителя;

аккуратно, с помощью отвертки, разрушить герметизирующую перемычку гермоввода, проложить кабель через гермоввод и подключить к входным клеммам. В случае, если выход подключаемого преобразователя расхода имеет полярность, следует соблюсти полярность. Расположение входных клемм изображено на рис. 4.7

затянуть гайку гермоввода, надеть крышку.

Расположение клемм Комбик – В РМД Расположение клемм Комбик – В рис. 4.7

## Схемы индикации параметров «Комбик-В» представлены на рис. 4.8:

| Схема индикации Комбик – В РМД | Схема индикации Комбик – В |
| --- | --- |

рис. 4.8

Аналогичные схемы изображены на лицевых панелях тепловычислителей.

Перемещение по ячейкам столбца осуществляется коротким (менее 2 с) нажатием кнопки «РЕЖИМ». Перемещение между столбцами – длительным (более 2 с) нажатием кнопки «РЕЖИМ».

При переходе на новый столбец индикация начинается с верхней ячейки столбца. Более подробно об индикации изложено в «Теплосчетчик КСТ-22. Руководство по эксплуатации ИВКА.407281.004 РЭ"

Теплосчетчик определяет следующие ситуации:

| Код | Двоичное представление | Описание ситуации | Приращение Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00000001 | обрыв или короткое замыкание термометра Т1 | не производится |
| 2 | 00000010 | обрыв или короткое замыкание термометра Т2 | не производится |
| 4 | 00000100 | T1 меньше T2 | не производится |
| 8 | 00001000 | T1 или T2 меньше Tк | не производится |
| 16 | 00010000 | приращение Q за предыдущую минуту меньше 0 | проверяется приращение Q за час. В том случае, если оно меньше 0 – приращение не производится |
| 32 | 00100000 | отключен внешний источник питания (если включена функция «Контроль питания») | производится |
| 64 | 01000000 | в течении текущего часа производилась коррекция даты и времени | производится |
| 128 | 10000000 | напряжение элемента питания ниже 3 В | производится |

При возникновении нескольких ситуаций одновременно их коды суммируются. Соответственно – в двоичном представлении появятся несколько единиц в соответствующих позициях.

Коды состояния, появившиеся в течение часа, сохраняются в часовой записи архива.

# Передача показаний

## Для передачи показаний рекомендуется использовать онлайн сервис www.FlatMeter.ru и УСПД «МОСТиК», «АРСиК».

# Состав теплосчетчика

| Наименование | Версия Q | Tk,°C (для А2, А3с) | Цена импульса, л | Зав. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловычислитель «Комбик-В ______» |  |  | V1 |  |  |
|  |  |  | V2 |  |  |
|  |  |  | V3 |  |  |

| Наименование | Тип | Ду, мм | Цена импульса, л | Зав. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Преобразователь расхода канала V1 | СР |  |  |  |
| Преобразователь расхода канала V2 | СР |  |  |  |

| Наименование | Тип | НСХ | Класс (А, В) | Зав. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект термометров сопротивления (T1,T2) | КТП-500 | Pt500 |  |  |
| Термометр сопротивления | ТП-500 | Pt500 |  |  |

# Свидетельство о приемке

Теплосчетчик «КСТ-22 Комбик -В _______»,  зав № __________________ соответствует техническим условиям ТУ 4218-004-47636645-2011 и признан годным к эксплуатации.

| М.П. | Дата выпуска |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | число, месяц, год |
|  |  | подпись, лица, ответственного за приемку |

# Сведения о первичной поверке

## Поверку теплосчетчика проводят согласно «Теплосчетчики КСТ-22. Методика поверки. ИВКА.407281.004 МП». Методика поверки размещена на сайте http://www.sayany.ru. Межповерочный интервал 4 года.

Теплосчетчик «КСТ-22 Комбик – В _______»,  зав № __________________ прошел первичную поверку в соответствии с методикой поверки ИВКА.407281.004 МП и признан годным к эксплуатации.

| клеймо поверки | Дата поверки |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дата следующей поверки |  |
|  | Поверитель |  |

# Гарантийные обязательства

## Изготовитель гарантирует в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления, безвозмездную замену или ремонт вышедшего из строя теплосчетчика при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования, хранения, указанных в ИВКА.407281.004 РЭ.

Дата продажи «_____» _________________20 ____ г.

(заполняется продавцом при розничной продаже)

*) При следующих поверках форма свидетельства о поверке (вкладыша в паспорт) должны соответствовать п. 9 настоящего паспорта.

**) Таблицы раздела 9 не должны содержать незаполненных ячеек. При отсутствии каких либо характеристик или комплектующих в составе теплосчетчика в соответствующих ячейках проставляется прочерк или знак «Z».