| Теплосчетчик «КСТ-22 Комбик-М» ИВКА.407281.005 ПС Паспорт |  |
| --- | --- |
|  | Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений России № 25335-13 |  |

## Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные технические характеристики теплосчетчика «КСТ-22 Комбик-М» (далее – теплосчетчик).

Изготовитель: ООО «ИВК-САЯНЫ», 249096, Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Гагарина, 24А

тел.: +7(495)215-28-22, http://www.sayany.ru, e-mail: root@sayany.ru, service@sayany.ru

## В данном документе также приведены краткие сведения, необходимые при монтаже и эксплуатации изделия. Более подробные сведения приведены в «Теплосчетчик КСТ-22. Руководство по эксплуатации ИВКА.407281.004 РЭ», размещенном на сайте http://www.sayany.ru. При эксплуатации изделия также необходимо руководствоваться эксплуатационной документацией на приборы, входящие в состав теплосчетчика.

# Общие сведения

## Теплосчетчики «КСТ-22 Комбик-М» предназначены для измерения теплоты (тепловой энергии), тепловой мощности, а также массы (объема), расхода и температуры теплоносителя в закрытых и открытых (только «Комбик-М РМД») водяных системах теплопотребления и (или) кондиционирования (охлаждения) для технологических целей и учетно-расчетных операций. А так же объема воды с температурой выше заданного значения. Теплоноситель должен соответствовать ГОСТ 2874.

## Теплосчетчики имеют исполнения:

«Комбик-М РМД» - имеет радиоинтерфейс работающий на частоте 433 МГц, 10 мВт (протокол РМД), архив накопленных и зарегистрированных показаний измеренных величин и дополнительные каналы V2 и V3, предназначенные для подключения дополнительных счетчиков воды с импульсным выходом;

«Комбик-М-i» - имеет импульсный выход кВт·ч/имп (открытый коллектор).

## При использовании теплосчетчиков для измерения тепловой энергии в открытых (только «Комбик-М РМД») системах теплоснабжения и системах ГВС, в качестве преобразователей расхода канала V2, в составе теплосчетчиков применяются преобразователи расхода «СР»;

## В качестве термометров используются термометры ТП-500, комплекты термометров КТП-500.

## Теплосчетчики имеют климатическое исполнение УХЛ 4 в соответствии с ГОСТ 15150. По устойчивости к климатическим воздействиям относятся к группе исполнения В4 по ГОСТ 12997 и рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от +5 до + 50°С и относительной влажности не более 95 %. Теплосчетчик имеет степень защиты IP65 по ГОСТ 14254.

## Теплосчетчики имеют исполнения -15, -20, отличающиеся типоразмером (Ду) преобразователя расхода.

## Теплосчетчики имеют исполнение Т95 и Т150 по максимальной рабочей температурой измеряемой жидкости.

## Теплосчетчики имеют исполнения А3п, А3о, А2, А3с, С3п, С3о, А2 отличающиеся уравнением тепловой энергии.

## Теплосчетчики «Комбик-М» изготавливаются в виде моноблока, включающего в себя тепловычислитель и преобразователь расхода.

## Моноблок состоит из патрубка, измерительной капсулы и вычислительного блока. Основные узлы изготовлены из пластмассы (патрубок может быть изготовлен из латуни). Конструкция обеспечивает устойчивость к влиянию внешнего постоянного магнитного поля.

## Глубина регистрации в архиве часовых, суточных и месячных значений величин приведена в таблице.

| Исполнение теплосчетчика | Глубина регистрации |
| --- | --- |
|  | часовых значений, суток | суточных значений, месяцев | месячных значений, лет |
| КСТ-22: Прима РМД, Дуэт РМД, Комбик РМД | 60 | 6 | 3 |

## Питание теплосчетчика осуществляется от встроенного литиевого элемента напряжением 3,6 В со сроком службы не менее 5 лет (при считывании полного архива не чаще 1 раза в сутки).

# Основные технические данные и характеристики

## Основные технические характеристики:

| Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение характеристики |
| --- | --- | --- |
| Диаметр условного прохода | мм | 15 | 20 |
| Класс точности |  | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Порог чувствительности | м3/ч | 0,008 | 0,008 | 0,015 | 0,015 |
| Минимальный расход при горизонт. монтаже, gмин | м3/ч | 0,016 | 0,03 | 0,025 | 0,05 |
| Минимальный расход при вертикальном монтаже, gмин | м3/ч | 0,016 | 0,06 | 0,025 | 0,1 |
| Переходной расход, gt | м3/ч | 0,06 | 0,12 | 0,10 | 0,20 |
| Номинальный расход, gn | м3/ч | 1,5 | 2,5 |
| Максимальный расход, gмакс | м3/ч | 3,0 | 5,0 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема |
| в диапазоне от gt до gмакс; | % | ± 1 | ± 2 | ± 1 | ± 2 |
| в диапазоне от gмин до gt | % | ± 3 | ± 5 | ± 3 | ± 5 |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерений температуры, при комплектации |
| ТП-500-ИВК класса В | оС | ((0,45+0,005(T) |
| ТП-500-ИВК класса А | оС | ( (0,3+0,002(T) |
| Пределы основной абсолютной погрешности измерений разности температур, при комплектации |
| КТП-500-ИВК класса В | °С | ±(0,15+0,007((T) |
| КТП-500-ИВК класса А | °С | ±(0,11+0,004((T) |
| Максимальная температура теплоносителя (вода) | °С | 95; 150 |
| Максимальное давление теплоносителя | МПа | 1,6 |
| Потери давления на теплосчетчике при номинальном расходе, не более* | МПа | 0,063 |
| Цена импульса | кВт·ч/имп | 0,01 |
| Выходной импульсный сигнал Максимальное напряжение на открытом коллекторе Максимальный ток | В мА | открытый коллектор 24 20 |
| Входы V2 и V3, частота не более 4 Гц | тип | Геркон/открытый коллектор |

## *) потери давления dP в зависимости от расхода Q определяются по формуле: dP=k·Q^2, где k=0,11 для Ду15 и k=0,04 для Ду20.

## Пределы относительной погрешности измерений теплоты (тепловой энергии)

| Диапазон измерений разности температур | А3п, А3о, А3с,C3п, C3о | А2 |
| --- | --- | --- |
|  | Кл. точн. 1 | Кл. точн. 2 | 0 ( G2/G1 ( 1 (T ( 0,33(T1 | 0 ( G2/G1 ( 0,7 (T ( 0,05(T1 |
|  | Класс комплектов термометров |  |  |
|  | А | В | А | В |  |  |
| при 3 < (Т < 10°С | ±5% | ± 7 % | ±6% | ± 8 % | ±4% | ±4% |
| при 10<(Т<20°С | ±2,5% | ±3,5% | ±3,5% | ±4,5% |  |  |
| при (Т > 20°С | ±2% | ±2,5% | ±2,5% | ±3,5% |  |  |

## Пределы допускаемой относительной погрешности измерения времени: ± 0,01 %.

| Длина линий связи между Моноблоком и счетчиками воды, преобразователями расхода термометрами сопротивления по двухпроводной схеме | м м | 100 25 |
| --- | --- | --- |

# Работа с изделием

## Основные элементы теплосчетчика изображены на рис. 3.1, габаритные размеры – на рис. 3.2 и в табл.3.1.

| рис. 3.1 Основные элементы теплосчетчика | табл. 3.1 Ду 15 20 D G3/4 G1 Dm G1/2 G3/4 L 80 105 Lm 145 195 H 120 120 H1 102 102 |
| --- | --- |
| рис. 3.2 Габаритные и монтажные размеры |  |

## Теплосчётчик может комплектоваться запорной крышкой. На этапах монтажа или поэлементной поверки запорная крышка даёт возможность установить измерительный блок после окончания работ.

## Требования к монтажу

### Место монтажа теплосчетчиков желательно выбирать таким образом, чтобы в непосредственной близи от него не находились массивные металлические тела, способные экранировать радиосигнал при чтении данных (для РМД).

### При монтаже теплосчетчика необходимо соблюдать следующие требования:

Теплосчетчик необходимо устанавливать на трубопровод без перекосов с моментом затяжки не более 2,5 кгс·м, обеспечив совпадения стрелки на корпусе с направлением потока воды. Для уменьшения нагрузок, действующих на преобразователь расхода, рекомендуется участки трубопровода, непосредственно прилегающие к присоединителям, изготавливать из металопластиковых труб либо применять гофротрубы, например HydroSta (рис.3.3). Присоединяемый трубопровод должен соответствовать Ду счетчика и иметь прямые участки длиной не менее 3  Ду перед ним и не менее 2 Ду после. Поставляемый Изготовителем комплект присоединителей обеспечивает требуемые значения прямых участков. Подводящая часть трубопровода должна быть промыта и очищена от загрязнений. Запрещается проводить сварочные работы вблизи преобразователя расхода.

При переустановке термометра с помощью ВТР-У в тройник ТП устанавливается резиновое кольцо (к воде), затем латунная шайба, далее затягивается резьбовая втулка. Затягивать только рукой, так как при затяжке ключом возможен срыв резьбы.

Герметичность присоединения счетчика следует проверить рабочим давлением.

|  |  | 1. Моноблок КСТ-22 «Комбик-М» 2. Термометр 3. Втулка ВТР-У 4. Присоединители 5. Трубопровод 6. Муфта 7 Муфта HydroSta BP 8. Гофротруба 9. Тройник ТП |
| --- | --- | --- |
| рис. 3.3 Схема монтажа теплосчетчика |

## Подключение термометров и преобразователей расхода к входным клеммам счетчика импульсов производится в следующей последовательности:

отжав защелки крышки снять крышку, аккуратно, с помощью отвертки, разрушить герметизирующую перемычку гермоввода;  провести кабель через гермоввод, подключить к входным клеммам.

В том случае, если выход подключаемого к каналам V2 и V3 преобразователя расхода имеет полярность - соблюсти полярность; затянуть гайку гермоввода, надеть крышку.

Исполнение «Комбик-М-i». Для импульсного выхода (кВт·ч/имп) используется клемма V3

рис. 3.4 Расположение клемм

## Просмотр индицируемых параметров.

рис. 3.5 Схема индикации «КСТ-22 Комбик – М»

Аналогичные схемы изображены лицевых панелях теплосчетчика. Перемещение по ячейкам столбца осуществляется короткими (менее 2 с) нажатиями кнопки «РЕЖИМ». Перемещение между столбцами – длительными (более 2 с) нажатиями кнопки «РЕЖИМ». При переходе на новый столбец индикация начинается с верхней ячейки столбца. Более подробно об индикации – в «Теплосчетчик КСТ-22. Руководство по эксплуатации ИВКА. 407281.004 РЭ».

Теплосчетчик определяет следующие ситуации (НС):

| Код | Двоичное представление | Описание ситуации | Приращение Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00000001 | обрыв или короткое замыкание термометра Т1 | не производится |
| 2 | 00000010 | обрыв или короткое замыкание термометра Т2 | не производится |
| 4 | 00000100 | T1 меньше T2 | не производится |
| 8 | 00001000 | T1 или T2 меньше Tк | не производится |
| 16 | 00010000 | приращение Q за предыдущую минуту < 0 | проверяется приращение Q за час. В случае, если оно <0 – приращение не производится |
| 32 | 00100000 | отключен внешний источник питания (если включена функция «Контроль питания») | производится |
| 64 | 01000000 | в течении текущего часа производилась коррекция даты и времени | производится |
| 128 | 10000000 | напряжение элемента питания ниже 3 В | производится |

При возникновении нескольких ситуаций одновременно их коды суммируются. Соответственно, в двоичном представлении появятся несколько единиц в соответствующих позициях.

Коды состояния, появившиеся в течение часа, сохраняются в часовой записи архива.

# Передача показаний

## Для передачи показаний рекомендуется использовать онлайн сервис www.FlatMeter.ru и УСПД «МОСТиК», «АРСиК».

# Состав теплосчетчика и карта программирования вычислителя

| Исполнение | Температурное исполн. | Ду, мм | Версия Q | Tk,°C (для А2, А3с) | Tk2,°C (для А3с) | Цена импульса, л | Единицы измерения Q | Класс точности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моноблок «КСТ-22 Комбик-М _______», Зав.№ __________________ |  |  |  |  |  | V2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | V3 |  |  |  |

| Наименование | Тип | Ду, мм | Цена импульса, л л | Зав. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Преобразователь расхода канала V2 | СР/м |  |  |  |

| Наименование | Тип | НСХ | Класс (А, В) | Зав. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект термометров сопротивления (T1,T2) | КТП-500 | Pt500 |  |  |
| Термометр сопротивления | ТП-500 | Pt500 |  |  |

| Наименование | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Комплект присоединителей | 1 |  |
| Тройник с втулкой ВТР-У или кран ТП | 1 |  |

# Свидетельство о приемке

Теплосчетчик «КСТ-22 Комбик-М _______»,  зав № _________________________________ соответствует требованиям технических  условий ТУ 4218-004-47636645-2011 и признан годным к эксплуатации.

| М.П. | Дата выпуска |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | число, месяц, год |
|  |  | подпись, лица, ответственного за приемку |

# Сведения о первичной поверке

## Поверку теплосчетчика проводят согласно «Теплосчетчики КСТ-22. Методика поверки. ИВКА.407281.004 МП». Методика поверки размещена на сайте http://www.sayany.ru. Межповерочный интервал 4 года.

Теплосчетчик «КСТ-22 Комбик-М _______»,  зав № __________________________________ прошел первичную поверку в соответствии с методикой поверки ИВКА.407281.004 МП и признан годным к эксплуатации.

| клеймо поверки | Дата поверки |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дата следующей поверки |  |
|  | Поверитель |  |

# Гарантийные обязательства

## Изготовитель гарантирует в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления, безвозмездную замену или ремонт вышедшего из строя теплосчетчика при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования, хранения, указанных в ИВКА.407281.004 РЭ.

| Дата продажи | «______»_______________ 20_____г. | (заполняется продавцом при розничной продаже) |
| --- | --- | --- |

*) Таблицы раздела 5 не должны содержать незаполненных ячеек. При отсутствии каких либо характеристик или комплектующих в составе теплосчетчика в соответствующих ячейках проставляется прочерк или знак «Z».